红光治疗仪技术参数

1、环境条件：环境温度5℃~40℃；

相对湿度 不大于80%；大气压力 860hPa~1060hPa。

2、电源条件：电源电压：a.c.220V±22V。

电源频率：50Hz±1Hz。

3、安全分类：Ⅰ类。

4、使用方式分类：非接触式。

5、光谱范围： 发射光谱范围600 nm～2500 nm。

6、光输出功率：辐射器＞3W。

7、光斑直径： 在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm。

8、当环境温度25℃，辐射器以最大功率连续工作状态下，温度应≤55℃。

9、光功率密度：辐射器在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm2。

10、产品结构：主机台车；辐射器两台；机械臂两个（手动式）。

时间设置：定时模式1-99分钟任意设置，电子计时面板，两侧面板分开计时，操作简单方便，步距1分钟；两侧辐射器可单独工作，也可同时工作；定时方式：为电子定时(最大定时时间为99分59秒)。

11、设备整机（包含非一次性附件）保修期不低于5年。