体外冲击波治疗系统

- 用途：

适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、非特异性腰背疼痛的辅助治疗

- 参数要求：

- 冲击波产生及传递方式：立式机，单独空压机配置，气压弹道发散式

- #压缩机：油式压缩机，空压机最大输出压力≥6Bar；具有稳压气罐，容积≥6L

- #冲击波输出路数：双路输出，连接2支治疗手柄，每支治疗手柄可适配≥5种冲击头

- 频率范围：0.5-35Hz（其中22-35Hz适用于按摩手柄），1Hz以内步进0.1Hz，1Hz以上步进1Hz

- #压力范围：1-5Bar，步进0.1Bar

- 冲击波能量密度：最大能量密度≤1.44mJ/mm2，误差≤±20%

- #冲击波脉冲宽度：≤4.7μs，误差≤±10%

- 冲击波释放方式：手柄按键触发和脚踏开关两种方式

- 操作模式：具有单次冲击模式和连续冲击模式

- 冲击次数：1-9900次及“无限长”，10以内步进为1，100以内步进为10，100以上步进为100

- 操作界面：≥10寸高清中文彩色液晶触摸屏

- 内建冲击波治疗指引≥24条，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域及扳机点

- 具备患者信息存储功能

- #具备疼痛阈值自动识别技术（即线性梯度压强技术）

- 线性梯度范围：0.05-1Bar/秒

- #患者治疗信息识别：通过患者身份证识别系统，实现治疗信息的存储

- #治疗手柄需通过欧盟标准(GB/T 14790.1-2009/ISO5349-1:2001)的振动检测

- #冲击头≥5个（全部具有注册检测报告）；冲击头直径大小：15mm-35mm

- 仪器使用中可实时对设备的治疗冲击次数、压力、频率等进行调节

- 具有每50万次冲击排废液提醒功能

- 冲击波使用期限≥10年

- 可选配按摩功能：可增加选配按摩手柄，按摩频率0.5-35Hz可调

- 配置:
1、主机:1台

- 电源线:1条
3、治疗枪:2把
4、治疗头:10个