气道抢救车

一、技术参数

（一）、主机：

#1、可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2、 显示屏

2.1、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥640×480，可戴手套操作。

2.2、视场角≥160°。

2.3、显示器上下转动范围：0º～130º，左右转动范围：0º～270º。

3、具有户外、户内环境模式。

4、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接回放。

5、具备HDMI接口，可外接显示器，实现同屏实时显示。

6、具备USB接口，可通过USB接口导出数据。

7、内置锂电池，具备电量管理功能。容量≥2500mAh，支持主机工作时间≥240min。

8、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。

9、可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

（二）、窥视叶片手柄（视频喉镜手柄）：

1、数字电子成像技术，像素≥30万，空间分辨率≥101p/mm。

#2、可调节多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3、手柄滑竿：采用304不锈钢材质，可承受≥90kg拉力。

4、手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，实现即时防雾功能。

5、照明：LED灯，亮度≥1000LUX。

6、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号至少包括婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型。

7、一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理。

8、最小开口度≤13mm。

9、与主机连接方式：一键插拔。

（三）、带吸引通道的软管手柄：

#1、采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥111p/mm。

2、采用医用高分子材料制造。

#3、插入部外径≤3.3mm，内置吸引通道直径≥1.2mm，长度≥600mm。

4、软管弯曲部弯曲角度：向上≥160°，向下≥150°，弯曲角度可定制。

5、照明：LED灯，最大亮度≥2000LUX，亮度≥3档可调，非光纤照明。

6、成像距离范围：32～50mm。

7、具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8、插入部具备旋转功能,可左右各旋转≥120°。

9、具备图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下可同时观察预冻结图像。

10、手柄具备一键拍照、录像、调节亮度功能。

11、与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器。

12、吸引按键可整体拆卸。

13、可以无线及有线方式连接图像处理工作站，无需转接。

14、内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可阅读、回放；可投屏输出信号。

（四）、不带吸引通道软管手柄：

1、CMOS成像系统，镜头一体化成像。

2、数字电子成像技术，视角≥90°。

3、景深：3-50mm。

4、具有自动白平衡功能。

5、光源： LED光源，亮度≥2000lx。

6、软管手柄插入部外径≤2.2mm，软镜长度≥1000mm。

7、具备视野角度上下提示标志。

（五）、硬管手柄（带供氧通道）：

1、采用数字电子成像技术，无内置光纤。

2、视角≥90°，空间分辨率≥10 lp/mm。

#3、硬管直径≤4.1mm，长度≥410mm，可适配≥4.5mm内径的气管导管。

#4、硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型。

5、管芯塑型后60°以上受热即可在3秒钟内自动复原。

6、配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

7、成像距离范围：3～50mm。。

8、消毒、灭菌方式：浸泡、低温等离子、环氧乙烷等。

（六）．图像处理工作站：

#1、可通过有线或无线模式无缝连接窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2、液晶触摸显示屏≥13英寸，具备固定支架，可调节观察角度。

3、显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；可通过HDMI接口连接监视器，输出图像处理工作站显示信号。

4、内置病例管理系统，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

5、具有前置摄像头，前置摄像头可移动，进行场景拍摄。

6、可实现设备、场景等多画面显示。

7、内置锂电池，容量≥5000mAh，具有电量管理功能。

- ．台车

1.高度可调134cm-165cm。

2.支臂承重达8kg。

3.固定支臂可匹配图像处理工作站进行安装使用，悬挂角度可调，方便查看工作站屏幕。

4.支撑面板带有匹配支气管镜手柄的凹槽设计，可用于悬挂放置电子支气管镜。

5.具备可握持的推车手柄，方便移动台车。

6.配有置物篮，便于收纳。

二、主要配置：

1、主机：3台。

2、窥视叶片手柄：2把包

3、窥视叶片： 2套（每套含4种型号一次性使用叶片各一片）

4、带吸引通道的软管手柄1把：

5、不带吸引通道软管手柄2把：

6、硬管手柄：1把。

7、图像处理工作站1台：

8、消毒密封塞：4个。

9、钳道橡皮塞：2个。

10、数据线：3根。

11、测漏器：1个。

12、内窥镜清洗刷：1把。

13、软镜冲洗软管组件：1套。

14、台车：1辆。

15、便携箱：4个。