一、技术参数：

- #1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、

- #2、双向波除颤，除颤具备自动阻抗补偿功能。

- #3、手动除颤具备同步、非同步除颤功能，最高除颤能量≥300J，范围内≥20档可选。

- 4、AED除颤能量：100～250J。

- 5、充电至200J所需时间≤5s。

- 6、体外除颤电极板：人、小儿一体化电极板，手柄具备充电、放电、能量选择功能和充电完成指示灯。

- #7、具备体内除颤电极

7、病人阻抗范围：体外除颤，20～250Ω；体内除颤：15～250Ω。

- 8、监护功能：具备心律失常多种分析功能

- 9、彩色液晶显示屏，可显示多通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 配置≥80mm记录仪，打印记录时间：3s-32s范围内≥5种可选，也可选择连续记录。

#12、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥200J）、屏幕、按键检测。

13、具备生理报警和技术报警功能，并可分别提示。

- 14、配备锂电池，可支持200J能量除颤≥100次，可提示电池电量。

二、主要配置

1、除颤监护仪主机：1台。

2、锂电池：1块。

3、心电电缆：1条。

4、电极片延长线测试负载：1个。

5、铲式电极1对。

- 6、设备整机保修期不少于5年。