生物显微镜性能参数

一、设备用途

适用于普通染色 / 非染色切片观察，支持明场基础观察，可升级荧光、暗视野、多人共览、相差等观察模式，满足生命科学常规实验、病理切片观察、教学科研等场景使用。
二、工作条件

运输 / 贮存环境温度：-40℃～+50℃
工作环境：电源220V±10%/50Hz，温度 -5℃～40℃，相对湿度≤85%

插头符合中国标准，可提供适配转换插座

三、核心光学系统

光学类型：无限远校正光学系统
齐焦距离：国际标准 45mm
光学兼容性：适配明场、荧光、暗场、相差等扩展模块

四、调焦机构

调焦方式：载物台垂直运动式粗微调焦

调焦行程：≥25mm
限位保护：带粗调上限停止位置，防止物镜压片

扭矩调节：粗调旋钮扭矩可调

微调精度：最小刻度 ≤1μm

五、观察镜筒

类型：铰链式三目观察镜筒，高眼点设计

倾角：30°
瞳距调节：50–75mm
分光模式：支持双目 / 三目分光切换

六、照明系统

光源类型：内置透射光柯勒照明器，长效白光 LED

光源寿命：≥20000 小时
智能功能：具备光强管理（LIM），切换物镜时自动匹配预设亮度

亮度调节：连续可调，光强稳定无频闪

七、物镜系统

配置：4×、10×、40×、100× 平场半复消色差物镜

转换器：内向式五孔物镜转换器，具有防尘防污功能
八、载物台

台面材质：高抗磨损陶瓷覆盖层
驱动方式：右手低位置同轴驱动旋钮

移动行程：不小于80mm×50mm
样品适配：双片样品夹

九、目镜

规格：10× 宽视野目镜
视场数：≥24
调节功能：双目屈光度可调，高眼点舒适观察

十、聚光镜

类型：阿贝聚光镜

数值孔径：NA≥1.0（标准配置 NA 1.1）

功能：内置孔径光阑，适配明场及多种扩展观察方式

十一、扩展能力

可升级模块：荧光模块、暗视野装置、相差装置、多人共览装置

十二、标准配置清单

表格
	序号
	部件名称
	规格参数
	数量

	1
	显微镜主机架
	正置生物显微镜主机
	1 台

	2
	目镜
	10× 宽视野，视场≥24，屈光度可调
	2 只

	3
	三目观察镜筒
	30° 倾角，瞳距 50–75mm
	1 套

	4
	物镜转换器
	内向式五孔
	1 个

	5
	载物台
	
	1 个

	6
	样品夹
	双玻片夹
	1 个

	7
	聚光镜
	阿贝聚光镜，NA 1.1
	1 个

	8
	物镜
	4×、10×、40×、100× 平场半复消色差
	各 1 只

	9
	照明系统
	LED 
	1 套

	10
	电源线
	国标三孔电源线
	2 根

	11
	工具配件
	内六角螺丝刀、无荧光镜油、防尘罩
	1 套


